牙冠自动生成系统
调研与技术实现报告

参考 exocad DentalCAD AI Design、3Shape Automate 及公开学术研究

| 研究目标 | 形成可落地的天然基牙 / 基台条件牙冠自动设计技术路线 |
| --- | --- |
| 核心判断 | AI 形态生成必须与 Prep/Abutment、Margin、Fitting 参数和 CAD 几何约束协同 |
| 建议产品定义 | Prep/Abutment-conditioned Crown Design System |
| 报告日期 | 2026-09-23 |

说明：本报告区分“厂商公开确认的信息”与“基于公开资料提出的工程实现建议”。厂商未公开其完整 AI 模型、训练数据及几何内核源码。

# 执行摘要

结论先行： 当前主流自动牙冠设计并不是“只用上下颌扫描，凭空生成一颗牙”。公开资料和实际工作流都表明，天然牙单冠以已制备的基牙（stump / prepared tooth）为核心支撑几何；种植修复若已有基台，则以 abutment 为核心支撑几何。Margin、就位方向、倒凹处理、间隙参数和材料制造约束共同决定牙冠内表面与最终可就位性。AI 更适合承担“患者个性化外部解剖形态”的条件生成。

exocad 官方明确说明：AI Design 可在 stump、abutment 或 post-and-core 结构上生成单冠；适用病例至少要有一个邻牙和对颌牙；设计可继承 DentalCAD 现有 fitting 参数，并可参考牙库。

3Shape 官方说明：Automate 会自动进行牙齿分割、Margin Line 识别并设计牙冠；设计后可直接下载制造文件，并提供浏览器端检查/编辑。

2025 年 Medical Image Analysis 的点到网格研究直接使用“prepared tooth + 邻牙 + 两颗最近对颌牙 + margin line”作为个性化牙冠生成上下文，和工业软件的输入逻辑高度一致。

因此建议系统拆成三层：病例理解/AI 层、CAD 几何适配层、制造与质量约束层。不要让一个端到端模型同时承担全部职责。

研发顺序建议：先把 Prep/Abutment + Margin + Intaglio/Fitting + 几何约束做成稳定 CAD 基线，再接 AI 外部形态生成；最后再做自动 Margin、病例适用性判断和全自动工作流。

# 目录（结构）

1. 研究范围与术语

2. exocad / 3Shape 的公开事实与可借鉴点

3. 牙冠自动生成的真实输入

4. 天然基牙单冠技术流程

5. 基台支持牙冠技术流程

6. 推荐系统架构

7. 核心算法与数据结构

8. AI 模型路线

9. CAD 几何内核

10. 数据集与训练方案

11. 验证指标与质量控制

12. 前后端与部署架构

13. 风险、合规与知识产权

14. 建议研发路线与里程碑

15. 官方/高可信度参考链接

# 1. 研究范围与术语

本报告聚焦“单颗牙冠自动生成/自动设计”软件，优先覆盖两类实际生产场景：天然基牙单冠与已有基台的种植牙冠。基冠一体化、完整种植体规划、桥体、多单位修复暂作为后续扩展。

| 术语 | 含义 | 在本项目中的作用 |
| --- | --- | --- |
| Prep / Prepared tooth | 牙体预备后的天然基牙 | 天然牙冠的支撑几何；决定内腔、边缘和就位 |
| Abutment | 种植基台 | 种植冠的支撑几何；决定内腔、边缘、方向与保持 |
| Margin / Finish line | 预备体或基台的修复边缘线 | 决定牙冠结束位置和底部边界 |
| Intaglio | 牙冠内表面 | 直接面向 Prep/Abutment 的内腔表面 |
| Cement gap / Spacer | 粘接剂/水门汀数字间隙 | 避免 0 间隙贴死，保证就位和粘接空间 |
| Insertion axis | 就位方向 | 控制冠能否沿单一方向戴入；影响倒凹处理 |
| Undercut blockout | 倒凹封闭/消除 | 避免因几何倒凹导致无法就位 |
| Antagonist | 对颌牙 | 决定咬合面形态与咬合间隙 |
| Adjacent teeth | 邻牙 | 决定近中/远中接触点和外形宽度 |

# 2. exocad / 3Shape 的公开事实与可借鉴点

## 2.1 exocad：AI Design 与 DentalCAD fitting 参数协同

exocad 官方 AI Design 页面明确指出，AI 会根据患者解剖形态（包括邻牙和咬合关系）定制设计，可按用户偏好的牙库进行配置，并会完全采用 DentalCAD 中适用的参数。官方 AI Services 页面进一步说明：单冠可在 stump、abutment 或 post-and-core 上生成；至少需要一个邻牙和对颌牙。

官方证据：这说明 exocad 并非“上下颌 + 牙位 → 随机生成冠”，而是以支撑体和既有 CAD fitting 参数为约束的条件生成。

## 2.2 exocad：Crown Bottom 是独立的关键几何步骤

exocad 官方 Crown Bottom 文档把牙冠底部（与制备代型接触的部分）单独作为设计环节，包含 Cement Gap、边缘设计、Undercut 与 milling 参数；官方还说明 insertion axis 在大多数病例中可自动检测，但必要时需要人工校正。

工程启示： 牙冠“外表面好看”与“内表面能就位”应由不同模块负责，再通过厚度与边界条件耦合。

## 2.3 3Shape：Automate 将 Margin、分割和 Crown Design 自动化

3Shape 官方文章称，Automate 在云端会自动识别 margin lines、分割牙齿并设计牙冠；用户可以接受、编辑或拒绝设计。Automate 官方页面支持下载制造文件，并说明每个 crown 会附带 solo die。2026 年 3Shape 官方新闻还说明 AI 已自动检测和绘制 Margin Line，以减少人工标注。

| 观察项 | exocad | 3Shape | 对我方实现的启示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支撑体 | Stump / Abutment / Post-and-core | 实际 crown workflow 基于 prep/scan | 统一抽象为 Support Geometry |
| Margin | Crown bottom/边缘步骤，支持修复与编辑 | AI 自动识别 Margin，仍可调整 | Margin 既是 AI 任务，也是关键几何边界 |
| 外部形态 | AI + tooth library + anatomy/occlusion | Automate generative AI | AI 条件生成 |
| 内表面与就位 | Fitting parameters / gap / undercut / insertion | Die interface / margin workflow | CAD 内核，不宜完全交给生成模型 |
| 人工控制 | Wizard/Expert 可修改 | 浏览器审查/编辑 | 生产软件必须可审核与回退 |

# 3. 牙冠自动生成的真实输入

基于当前沟通、厂商公开资料和研究论文，建议把输入分为“病例级输入”和“目标修复体级输入”。

| 输入对象 | 天然基牙单冠 | 已有基台种植冠 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| Upper / Lower Scan | 需要 | 需要 | 是；且必须处于正确咬合或提供咬合配准 |
| Target FDI | 需要 | 需要 | 是 |
| Prepared tooth / Abutment | Prep | Abutment | 是；核心 Support Geometry |
| Margin Line | Prep finish line | 基台/修复边缘 | 最终可制造冠需要 |
| Insertion direction | 由 Prep 推导/人工确认 | 由 Abutment 推导 | 需要 |
| Tooth library / style prior | 可选但推荐 | 可选但推荐 | 非绝对必要，但利于可控形态 |
| Material / process params | 需要 | 需要 | 生产级必须 |
| Contact / occlusion preferences | 需要 | 需要 | 建议可配置 |

关键边界： 如果只有上下颌和目标牙位，可以生成“解剖牙冠外形 proposal”，但不能宣称已经得到可直接就位、可直接生产的最终 crown。生产级结果需要 Prep/Abutment、Margin、Fitting/Spacer、就位方向和制造约束。

# 4. 天然基牙单冠技术流程

## 4.1 预处理与咬合

检查 STL/PLY/OBJ 单位、法线、孔洞、孤立片；确认 Upper/Lower 坐标和 bite relation。若未配准，应从 bite scan/咬合记录恢复变换矩阵，而不是让后续 AI 猜。

## 4.2 目标 Prep 提取

识别目标牙位并把 Prep、邻牙、对颌局部区域提取为 ROI。早期版本可人工框选；生产版应做牙齿实例分割 + FDI 识别。

## 4.3 Margin Line

Margin 是牙冠底部边界，也是 AI 外形/内表面合并的硬约束。建议先“AI 建议 + 人工确认”，而不是直接全自动无审核。

## 4.4 Insertion / Undercut

从 Margin 与 Prep 表面估计候选就位方向，计算沿方向可见性/倒凹热图；对不能沿单一方向就位的区域做 blockout。

## 4.5 Crown Intaglio

以处理后的 Prep 为基准生成 offset/spacer；Margin 附近可使用不同区域参数；必须避免简单 Raw Prep Boolean 导致零间隙。

## 4.6 Crown Outer

AI 读取 Prep、Margin、邻牙、对颌牙、FDI 及牙库/风格条件，输出个性化外部解剖。

## 4.7 Coupled Optimization

将外表面与内表面通过最小厚度、边缘连续性、邻接与咬合约束进行迭代；必要时局部牺牲形态细节以满足生产和临床约束。

# 5. 已有基台场景的牙冠技术流程

这一场景与天然 Prep 的算法骨架高度类似，因此建议在软件中统一抽象为 Support Geometry，只在 margin/retention/工艺参数层做分支。

输入：上下颌 + 目标 FDI + Abutment（来自口扫/实验室扫描/设计结果）+ 基台边缘 + 工艺参数。

内表面：根据 Abutment 表面、就位方向和粘接间隙生成；如果是 Ti-base 等标准接口，标准连接几何必须来自授权库，不应由 AI 猜。

外表面：仍由邻牙、对颌、牙位和患者局部牙弓决定；基台主要限制内腔、空间、最小厚度与 crown emergence。

最终需要进行 coupled optimization；“先各自生成，最后简单 Boolean”只能作为原型，不是生产算法。

# 6. 推荐系统架构

## 6.1 服务拆分建议

| 模块 | 职责 |
| --- | --- |
| Case Service | 病例、文件、牙位、版本、审计 |
| Mesh Service | 网格读取、修复、法线、连通域、单位/坐标 |
| Dental Understanding | 牙齿分割、FDI、Prep/Abutment ROI、Margin AI |
| Crown Generator | 患者条件下外部形态生成 |
| Fitting Engine | Insertion、blockout、offset、cement gap、crown bottom |
| Constraint Engine | 邻接、咬合、厚度、碰撞、边界连续性 |
| Review/Viewer | 3D 热图、Margin 编辑、雕刻工具、版本对比 |
| Export/CAM Gateway | STL/OBJ/PLY、参数 JSON、制造任务 |

# 7. 核心算法与数据结构

## 7.1 坐标系是第一原则

所有 mesh 必须保留患者世界坐标。AI 推理可以在局部归一化坐标系进行，但输出必须通过 inverse transform 回到原始病例坐标。建议任何生成结果都同时保存 4×4 transform、单位、源病例版本与目标牙位。

case.json
  upper_scan: upper.stl
  lower_scan: lower.stl
  target_fdi: 46
  support_type: prep | abutment
  support_mesh: support_46.stl
  margin: margin_46.json
  T_world_to_roi: 4x4
  design_params: {...}
  output: crown_46.stl

| 任务 | 可选算法 | 推荐第一版 | 生产版升级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 牙齿分割 | PointNet/PointTransformer/mesh GNN | 人工/半自动 ROI | 实例分割 + FDI |
| Margin | 曲率/图割/深度学习 | AI 建议 + 人工编辑 | 3D DL + 后处理闭环 |
| 就位方向 | 方向搜索 + undercut score | 全局采样/局部优化 | 结合加工轴和材料规则 |
| Intaglio | offset + blockout + boundary blend | 可靠 CAD 算法 | 鲁棒几何内核/材料 preset |
| 外部冠形态 | 模板 morph / point-to-mesh / implicit | 模板 + 非刚性形变或 DL | Transformer/mesh/implicit 生成 |
| 邻接/咬合 | signed distance / collision | 静态约束优化 | 动态咬合 + 可学习约束 |
| Mesh repair | CGAL/libigl/trimesh | 基础封闭/法线 | 鲁棒布尔/自交修复/制造检查 |

# 8. AI 模型路线

## 8.1 公开论文给出的强证据

2025 年 Medical Image Analysis 的“Personalized dental crown design: A point-to-mesh completion network”使用真实临床数据，输入上下文包括 prepared tooth、邻牙、两颗最近的对颌牙；训练数据还包含 ground-truth crown 和 margin line。其网络由特征提取、Transformer、point-to-mesh 和可微 Poisson surface reconstruction 组成，并使用专门的 margin line loss。这个输入定义与本报告推荐的工程输入高度吻合。

## 8.2 推荐模型设计

输入表示：Support ROI 点云/mesh + 两侧邻牙 + 对颌局部点云 + Margin 3D polyline + FDI embedding + 工艺条件。

坐标归一化：以 Margin centroid 或 Support centroid 为原点；z 轴可参考 insertion axis；保留 world transform。

输出优先级：早期优先输出 Crown Outer 点云/mesh；Intaglio 继续由 CAD 内核生成，降低学习难度和安全风险。

损失：Chamfer/InfoCD、normal consistency、curvature、margin boundary、antagonist interaction、adjacent intersection、smoothness。

失败策略：低置信度、Margin 异常、Prep 扫描有孔、空间不足、严重咬合穿透时，应自动回退到人工 CAD，而不是强行输出。

# 9. CAD 几何内核

## 9.1 为什么不能只做 Boolean

“Outer Crown - Raw Prep”会造成 0 间隙、倒凹锁死、Margin 错位和局部厚度不够。正确流程是对 Support Geometry 做分区 offset、blockout、边缘过渡和制造补偿，再与外部冠形态耦合。

| 顺序 | 模块 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Margin boundary | 确定底部边界和不可越界区域 |
| 2 | Insertion axis | 建立就位方向，计算 undercut map |
| 3 | Blockout | 处理沿就位方向无法脱模的倒凹 |
| 4 | Spacer / Offset | 按区域创建 cement gap / additional spacing |
| 5 | Crown bottom | 生成可就位的内表面 |
| 6 | Outer-inner coupling | 检查最小厚度、边缘连续性和局部空间 |
| 7 | Manufacturing repair | 自交、孔洞、法线、刀具/打印限制 |

# 10. 数据集与训练方案

真正的壁垒不是只有“32 个牙位基础模板”，而是成对的真实病例数据：输入扫描/Prep/Abutment/Margin/邻牙/对颌 与经过技师确认的 final crown。

| 数据对象 | 来源 | 标注/处理 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| Upper/Lower scan | 真实生产病例 | 保留咬合坐标与版本 | 病例上下文 |
| Prep/Abutment ROI | 从病例分割 | 目标牙位标注 | Support 输入 |
| Margin line | 现有 CAD 输出/技师确认 | 3D polyline + 质量等级 | Margin AI + boundary loss |
| Final crown | exo/3Shape 或人工审核设计 | 保留 world coordinates | 生成模型 ground truth |
| 设计参数 | 材料/技师 preset | gap/contact/occlusion/厚度 | 条件输入与评估 |
| 技师修改轨迹 | 若可采集 | 修改前后 mesh 差异 | 偏好学习/失败分析 |

## 10.1 样本规模建议

公开研究中，Margin 线 AI 已使用 1113 份 prepared-tooth surface scans（1035 训练、78 测试，覆盖所有牙位）。对于 Crown Generator，建议不要按“多少病例”单一口径，而应按牙位、修复类型、材料、扫描设备、技师风格和难度做分层覆盖。

PoC：先聚焦 1-2 个后牙牙位，例如 36/46 或 16/26，建立数百到数千个严格对齐病例。

扩展：覆盖第一/第二磨牙、前磨牙，再扩到前牙；每个牙位维护独立难例和失败集。

数据切分必须按患者/病例切分，避免同一患者衍生数据泄露到训练与测试两侧。

# 11. 验证指标与质量控制

| 维度 | 建议指标 | 意义 |
| --- | --- | --- |
| Margin | GT ↔ predicted 线距离、Hausdorff、最大边界误差 | 直接影响边缘适合性 |
| Crown geometry | Chamfer / Hausdorff / normal / curvature | 形态几何误差 |
| 邻接 | 接触区面积、穿透深度、间隙 | 近中/远中功能 |
| 咬合 | 对颌距离、穿透量、接触分布 | 静态咬合质量 |
| 内表面 | spacer 偏差、就位可达性、undercut | 能否戴入与保持 |
| 厚度 | 全局最小厚度 + 薄区面积 | 材料强度/制造 |
| Mesh | watertight、自交、法线、非流形 | CAM 可用性 |
| 人工评价 | 技师/医生盲评、无需修改率、修改时间 | 真实生产价值 |

验收原则： 不建议只追求“AI 与技师 mesh 的 Chamfer 距离”。牙冠是受约束修复体，边缘、就位、邻接、咬合、厚度和制造性应成为一级指标。

# 12. 前后端与部署架构

## 12.1 前端

3D Viewer：Three.js / vtk.js；支持 Upper/Lower/Prep/Abutment/Crown 多层显示。

交互：Margin 绘制/编辑、Insertion Axis、邻接/咬合热图、薄区热图、局部 sculpt、版本对比。

病例状态：上传 → 预处理 → Margin → 自动设计 → Review → Approved → Export。

## 12.2 后端

API：FastAPI / C++ service gateway；病例与文件元数据可用 PostgreSQL。

AI：PyTorch/TensorRT 推理服务，模型按 indication/version 管理。

几何：优先 C++ 鲁棒内核（CGAL/libigl/OpenMesh/商业几何内核）处理 boolean/offset/intersection。Python trimesh/Open3D 更适合研发和离线分析。

对象存储：原始扫描、ROI、Margin、proposal、final、QC report 全部版本化；禁止覆盖原始病例。

审计：保存模型版本、参数、操作者、每次手工修改和最终批准者。

# 13. 风险、合规与知识产权

exocad / 3Shape 是闭源商业产品。可以参考公开工作流、参数概念和论文，但不能假设能取得其内部模型、训练数据或 CAD 内核代码。

牙库授权必须单独核实。开源插件代码的许可证不等于其中牙齿资产可商用或可用于 AI 训练。

临床/生产使用需要建立明确的医疗器械软件质量体系、风险管理、版本验证和人工审核机制；研发阶段输出应标记为 proposal。

训练数据需处理患者隐私、跨境/本地法规、数据授权、去标识化与留存策略。

不同扫描仪、修复材料、技师偏好和 CAM 工艺会产生域差异，需要在真实生产链路上做回归验证。

# 14. 建议研发路线与里程碑

| 阶段 | 交付范围 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 A：生产几何基线 | 完整支持 Prep/Abutment + Margin + insertion + blockout + gap + inner surface + thickness + mesh repair；外部先用牙库/morph。 | 先保证“戴得上、能加工”。 |
| 阶段 B：AI Crown Outer | 训练患者条件生成模型，优先后牙单冠；结果进入现有 CAD constraint engine。 | 替代人工形态雕刻的大部分工作。 |
| 阶段 C：AI Margin 与自动理解 | 自动牙齿分割、FDI、Prep/Abutment ROI、Margin suggestion、病例适用性分类。 | 减少前处理人工步骤。 |
| 阶段 D：生产级自动化 | 多材料 preset、动态咬合、失败回退、审计、批量、持续学习、监管验证。 | 对标商业 Auto Crown workflow。 |

# 15. 官方 / 高可信度参考链接

[1] exocad AI Design（官方中文）
官方说明 AI 根据患者解剖、邻牙和咬合定制；可用牙库偏好，并继承 DentalCAD 参数。
https://exocad.com/cn/our-products/ai-design

[2] exocad AI Services（官方）
官方说明单冠可在 stumps、abutments、post-and-core 上生成；至少要有一个邻牙和 antagonist。
https://exocad.com/our-products/ai-services

[3] exocad Crown Bottom / Designing the inside of the crown（官方 Wiki）
Cement gap、Margin、Undercut、Milling、Insertion 等内表面/就位参数。
https://wiki.exocad.com/wiki/index.php/Designing_the_inside_of_the_crown

[4] exocad Setting insertion axis（官方 Wiki）
就位方向自动检测、undercut 可视化和人工校正。
https://wiki.exocad.com/wiki/index.php/Setting_insertion_axis

[5] exocad ZRS Tooth Library（官方）
官方牙库与自然牙形态说明。
https://exocad.com/our-products/exocad-dentalcad/tooth-library

[6] 3Shape Automate（官方）
AI 牙冠设计服务、制造文件下载、Solo die 等。
https://www.3shape.com/en/services/automate

[7] 3Shape: Artificial intelligence in dentistry（官方）
官方说明 Automate 自动识别 margin、牙齿分割并设计 crown。
https://www.3shape.com/en/blog/inspiration-on-dentistry/artificial-intelligence-in-dentistry

[8] 3Shape: Generative AI for dental crown designs（官方）
设计检查、Margin/undercut、距离和厚度可视化、浏览器编辑。
https://www.3shape.com/en-gb/blog/digital-dental-treatments/generative-ai-for-dental-crown-design

[9] 3Shape Automate in Dental System（官方支持）
AI design proposal 与 Dental System 集成、可继续完整编辑。
https://support.3shape.com/en_US/lab-dental-system-setup-how-to/3shape-automate-in-dental-system-copy-650

[10] Personalized dental crown design: A point-to-mesh completion network（PubMed）
2025 Medical Image Analysis；prepared tooth + adjacent + opposing + margin line 的个性化 crown mesh 生成。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39705822/

[11] Automatic margin line extraction using 3D deep learning（PubMed）
2025；1113 prepared-tooth surface scans，端到端自动 Margin 线提取。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40839933/

[12] Automatic dental crown generation with spatial constraint modeling（PubMed）
2026；直接整合 Margin、antagonist interaction 与 intersection constraint。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42037617/

[13] AI-based crown design systematic review（PubMed）
2026 系统综述；深度学习单冠设计准确性与效率。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41206332/

# 结论

建议把本项目正式定义为：“基于 Prep/Abutment、Margin、邻牙与对颌条件的自动牙冠设计系统（Prep/Abutment-conditioned Crown Design System）”。

真正对标 exocad / 3Shape 的核心，不是做一个“AI 生牙”模型，而是把病例理解、Margin、Fitting、AI anatomy、咬合/邻接/厚度约束和制造输出连成一个可审核、可回退、可量化验收的工程闭环。